CH3.5.1物理和机械性能研究

- 综述

本申***机构《设计和开发控制程序》的规定，按照《北昂技术管理规范》设计开发5个阶段的要求，前期立项阶段做好市场调研、可行性分析、风险分析、设计开发计划，明确设计开发的输入；开发、试样阶段做好设计开发过程评审，并进行设计文件和产品的验证和确认。试产样机依据产品技术要求的规定，通过了深圳***机构的产品注册检验，验证了产品的安全有效性。

申报产品的型号TxxA、TxxB，两个型号产品仅外观颜色不同，因此，可以说TxxA、TxxB全自动精浆生化分析仪符合产品技术要求。

- 性能指标的确定

- 全自动精浆生化分析仪主要功能、性能指标要求及验证方法的确定依据：YY/T0654-2017 全自动生化分析仪

下表为本申报产品技术要求引用标准对照表。

| 序号 | 技术要求中的条款号、条款名称 | 对应的国家行业标准、指导原则 | 对应的国家行业标准条款 | 差异说明 | 未引用条款说明（如有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 2.1 杂散光 | YY/T0654-2017 | 5.2 | 一致 |  |
|  | 2.2 吸光度线性范围 | YY/T0654-2017 | 5.3 | 一致 |  |
| - 2 | 2.3 吸光度准确度 | YY/T0654-2017 | 5.4 | 一致 |  |
|  | 2.4 吸光度的稳定性 | YY/T0654-2017 | 5.5 | 一致 |  |
|  | 2.5 吸光度的重复性 | YY/T0654-2017 | 5.6 | 一致 |  |
|  | 2.6 温度准确度与波动度 | YY/T0654-2017 | 5.7 | 一致 |  |
|  | / | YY/T0654-2017 | 5.8 | 未引用 | 申报产品单人份检测每个项目用单独加样 |
|  | 2.7加样准确度与重复性 | YY/T0654-2017 | 5.9 | 一致 |  |
|  | 2.8临床项目的批内精密度 | YY/T0654-2017 | 5.10 | 一致 |  |
|  | ## 2.9外观要求 | YY/T0654-2017 | 5.11 | 一致 |  |
|  | 2.10安全要求 | YY/T0654-2017 | 5.13 | 采用新标准 |  |
|  | ## 2.11 电磁兼容要求 | YY/T0654-2017 | 5.14 | 一致 |  |
|  | / | YY/T0654-2017 | 5.12环境试验要求 | 未引用 | 按医疗器械产品技术要求编写指导原则的要求不建议在技术要求性能指标中研究性及评价性内容 |
|  | 2.12网络安全 | / | / | 增加要求 | 按照医疗器械软件注册审查指导原则（2022年修订版）的要求 |
|  | 2.13 软件功能 | / | / |  |  |
|  | 2.14 使用限制 | / | / |  |  |
|  | 2.15接口 | / | / |  |  |
|  | 2.16 运行环境 | / | / |  |  |
|  | 2.17 性能效率 | / | / |  |  |

- 燃爆风险

全自动精浆生化分析仪（TxxA、TxxB）为临床检验器械，无暴露于易燃、易爆物质或与其他可燃物、致燃物联合使用的医疗器械，故不适用。

- 联合使用

- 全自动精浆生化分析仪（TxxA、TxxB）为临床检验器械，与适配试剂配合使用，适配***机构注册的精浆系列检测试剂。

- 量效关系和能量安全

全自动精浆生化分析仪（TxxA、TxxB）为临床检验器械，不与患者直接接触，不向患者提供能量或物质治疗，故不适用。