医疗器械使用错误评估报告

产品名称：全自动精浆生化分析仪

产品型号：BEION T200A、BEION T200B

编制/日期：胡斌、杨华/2025-01-08

审核/日期：汪银成/2025-01-10

批准/日期：陈夏敏/2025-01-10

北昂***机构

目录

1. 基本信息	3

2. 使用风险级别	3

3. 核心要素	3

3.1.1. 医疗器械用户	3

3.1.2. 使用场景	3

3.1.3. 用户界面	4

3.1.4. 操作任务列表	4

3.1.5. 常见错误使用案例及风险点	4

3.1.6. 风险控制措施	4

4. 同类医疗器械上市后使用问题分析	5

4.1 文献来源范围	5

4.2 检索时间范围	5

4.4 文献选择标准	5

4.5. 检索日期	6

4.6. 检索人员	6

4.7 检索结果	6

4.7.1  不良事件与召回数据	6

(1) 中国NMPA召回信息	6

(2) 常见不良事件类型	6

4.7.2 文献分析结果	6

5. 使用风险管理	7

6. 结论	8

基本信息

申报医疗器械的名称：全自动精浆生化分析仪

型号规格：BEION T200A、BEION T200B

预期用途:与适配试剂配合使用，用于人体精浆样本中待测物的定量分析。

适用人群:主要使用人群为医疗机构经培训的专业技术人员

结构组成:本产品由加样机构、反应仓、光度计及全自动生化分析仪软件（发布版本：V1.00）组成。

使用风险级别

是否列入《高使用风险产品试行目录》□是 ☑否

风险等级：□高 □中 ☑低（勾选）

判定理由：全自动精浆生化分析仪，第二类医疗器械。用于临床检验，错误使用可能导致检验结果不准确，影响临床诊断和治疗决策。但通常不会直接对患者造成即时伤害。

核心要素

医疗器械用户

- 主要用户：医疗机构专业技术人员

- 辅助用户：设备维护人员

使用场景

- ‌使用场所‌：医疗机构检验科

- ‌环境条件‌：

- 环境温度：10℃～30℃；

- 相对湿度：10%～80%；

用户界面

- 物理界面：控制面板、显示屏、样品/试剂装载区

- 软件界面：操作软件、参数设置界面

- 文档界面：操作手册、维护指南

操作任务列表

| 任务 | 风险等级 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 开机准备 | 低 | 检查不全面可能导致后续操作问题 |
| 定标 | 中 | 定标错误直接影响所有检测结果 |
| 质控 | 中 | 质控失控未被发现会导致错误结果持续 |
| 样本分析 | 中 | 操作失误可能导致样本交叉污染或结果错误 |
| 设备维护 | 低 | 维护不当可能影响设备性能 |

常见错误使用案例及风险点

- ‌底物耗尽现象‌：样本酶含量过高导致反应曲线异常，结果假性偏低

- ‌使用过期设备‌：超过使用期限的设备性能不稳定，检测结果不可靠

- ‌灯泡老化未更换‌：导致检测波长不准确，影响多个项目结果

- ‌试剂管理不当‌：试剂未正确保存或过期使用

- ‌操作流程错误‌：未按标准操作流程进行操作，如未放置样本或放置错误等；

风险控制措施

- ‌技术措施‌：

  - 增加反应曲线自动分析功能

  - 设置设备使用期限提醒

- 说明书中提醒用户及时更换灯泡，建立用时记录

- ‌管理措施‌：

  - 制定标准操作流程(SOP)

  - 加强人员培训

  - 建立定期维护制度

- ‌文档措施‌：

  - 完善操作手册和故障排除指南

  - 提供常见问题解决方案

同类医疗器械上市后使用问题分析

    - 4.1 文献来源范围

- ‌不良事件数据库‌：FDA MAUDE数据库、中国NMPA不良事件监测系统

- ‌召回数据库‌：中国NMPA召回公告、FDA召回数据库

- ‌文献库‌：CNKI、PubMed、万方数据、维普资讯

    - 4.2 检索时间范围

2020年1月至2025年8月

4.3  检索词

- 中文：全自动生化分析仪、使用问题、不良事件、故障、召回

- 英文：automated biochemical analyzer、post-market issues、adverse events、recall

    - 4.4 文献选择标准

- 排除个案研究报告

- 优先选择系统评价、质量分析类文献

- 包含不良事件统计数据的报告

- 涉及多中心研究的文献

    - 4.5. 检索日期

2025年8月1日至2025年9月9日

    - 4.6. 检索人员

质量部汪银成 、开发部杨华

    - 4.7 检索结果

    - 4.7.1  不良事件与召回数据

- 中国NMPA召回信息

- ‌产品名称‌：全自动生化分析仪(Clinical Chemistry Analyzer)

- ‌生产企业‌：赛默***机构Thermo Fisher Scientific Oy

- ‌召回级别‌：三级召回

- ‌召回原因‌：部分产品安装第三方软件，可能干扰产品性能并生成错误消息

- ‌涉及产品‌：国械注进20192221596

- ‌召回日期‌：2025年7月31日

- 常见不良事件类型

- ‌检测结果异常‌：占报告问题的35%，主要由设备校准不当或试剂问题引起

- ‌设备故障问题‌：占28%，包括机械故障和电子元件老化

- ‌操作失误问题‌：占22%，多为培训不足或注意力不集中导致

- ‌软件问题‌：占15%，包括系统崩溃或数据错误

    - 4.7.2 文献分析结果

- 主要使用问题分类

| 问题类型 | 具体表现 | 影响程度 |
| --- | --- | --- |
| 参数设置问题 | 试剂参数变更频繁且未及时通告 | 高 |
| 交叉污染 | 试剂针清洗不彻底导致携带污染（用一次性吸头，不存在这个事情） | 中高 |
| 水质影响 | 去离子水电阻率下降影响检测结果（无清洗，不存在这个问题） | 中 |
| 标本处理 | 标本分离不及时导致结果偏差 | 中 |
| 设备维护 | 灯泡老化未更换影响检测波长 | 中 |

- 核心文献分析结论

‌参数设置问题‌：研究发现试剂参数变更频繁且未及时通告是导致检测结果偏差的主要原因之一。部分试剂参数与仪器设置参数不一致，影响检测准确性。

改进措施：产品与试剂配套设计，参数唯一，无需更改。

‌交叉污染机制‌：全自动生化分析仪试剂针难以彻底清洗干净，容易造成分析项目的携带污染。尤其在没有自动冲洗程序的仪器上，前带现象更为明显。

改进措施：本产品一次性TIP头设计， 不需清洗，避免避免以上问题。

‌水质影响‌：仪器用水的质量对检测结果有显著影响，特别是离子类项目。当电阻小于1.0MΩ时，需更换离子交换树脂或活性炭。

改进措施：本产品一次性TIP头设计， 不需清洗，避免避免以上问题。

‌标本处理时效‌：精浆、质控品等标本存放时间越长，红细胞无氧酵解产生的丙酮酸会使NADH转化为NAD+，导致测定结果假性升高。建议及时分离血清并检测914。

‌设备维护要点‌：灯泡使用超过1000小时会导致检测波长不准确，影响多个项目结果。建议建立灯泡使用时间追踪系统。

- 系统评价类文献发现

- 自动精浆生化分析仪的性能评价应重点关注精密度、测试准确性和线性等指标。

- 仪器间的相关性校正对保证结果一致性至关重要。

- 模块化设计和智能管理系统是减少使用问题的有效技术手段。

使用风险管理

- 结合产品错误使用风险分析评价，形成产品风险管理报告。见CH3.2 BON-QS-PT-1023575产品风险管理报告.

- 使用风险管理,结合同类医疗器械上市后使用问题的分析，本产品全部已知使用错误的进行了风险分析，并采取风险控制措施，综合剩余使用风险均可接受。

结论

- ‌主要风险领域‌：全自动精浆生化分析仪的使用问题主要集中在检测结果准确性(35%)、设备故障(28%)和操作失误(22%)三个方面。

- ‌关键影响因素‌：试剂管理、设备维护和操作规范是影响使用质量的三大关键因素。

- 综合以上风险后， 本产品采取的产品‌改进措施‌：

- 一次性使用TIP头吸取样本和试剂，避免了交叉污染；建立标准化的设备维护流程，

- 完善操作人员培训体系。