CH3.5.4辐射安全研究

- 辐射安全设计说明

- 全自动精浆生化分析仪（BEION T200A、BEION T200B）的光学检测模块（用于比色法检测）会产生紫外光（200-400nm）、可见光（400-800nm）辐射，虽能量较低，但长期直接照射仍可能对操作人员眼部、皮肤造成刺激，设计上通过以下措施实现防护：

1）光源封闭防护：光学检测模块整体采用金属屏蔽罩（材质：铝合金，厚度≥1mm）封闭设计，仅在光路传输必需的位置开设孔径≤5mm 的透光孔，屏蔽罩与设备外壳无缝衔接，确保光源辐射被限制在封闭空间内。

- 2）光路定向设计：光源（如氘灯、卤钨灯）的光路通过反光镜、光栅等部件定向传输至反应杯检测区域，光路路径远离设备操作面（距离操作面板≥15cm），且无直接朝向操作人员的光路出口，避免辐射直接照射。

- 3）紧急切断联动：当光学检测模块的屏蔽罩被意外打开（如维护时），设备内置的光电传感器会立即触发光源切断信号，300s内关闭光源电源。

- 辐射安全性能验证

- 按照GB/T 18268.1-2010《测量、控制和实验室用的电设备电磁兼容性要求 第 1 部分：通用要求》，GB/T 18268.26-2010《测量、控制和试验室用的电设备电磁兼容性要求 第 26 部分：特殊要求 体外诊断（IVD）医疗设备》中规定的方法进行测试，验证报告见产品注册检验报告。

- 辐射安全理与操作要求

3.1设备辐射安全标识

为提醒操作人员注意辐射防护，设备在操作面板位置设置清晰、牢固的辐射安全标识。

    - 3.2操作人员培训要求

为确保安全操作，设备使用单位需对操作人员进行专项培训，培训内容包括：设备辐射防护设计原理、辐射安全风险点，个人防护用品（PPE）的正确使用。