CH3.5.5.12互操作性

- 与配套试剂的互操作性

- 全自动精浆生化分析仪旨在与特定配套试剂配合使用，以实现对人体样本中各类待测物的准确分析。研发阶段，针对每一款预期配套的试剂，都进行了全面且深入的互操作性研究。以精浆锌/精浆果糖/精浆柠檬酸/精浆中性α-葡萄糖苷酶检测试剂盒（比色法）为例，在样本加样环节，分析仪依据试剂说明书要求，精准控制加样针的吸取量与加样速度，确保样本与试剂按最佳比例混合反应。经过大量实验数据统计，对于该试剂的样本加样准确性在多次测试中，加样准确度误差控制在≤±5%范围内，符合试剂反应对样本量的严格要求。

- 在反应过程中，分析仪的温控系统严格维持反应所需温度。针对该试剂的反应特性，设定温度为37℃，经多次测试，温度准确性保持在±0.3℃，波动度在0.2℃/h以内，为试剂反应提供了稳定的环境，保证反应充分且符合预期动力学过程。同时，分析仪的光电检测系统与试剂的光学特性高度匹配。该试剂在反应特定阶段会产生特定波长的吸光度变化，分析仪的波长准确度在该波长下可达±0.07 nm，重复性偏差控制在±1.5%，确保能准确捕捉吸光度信号，并将其转化为可靠的检测数据。

- 此外，对不同批号的试剂进行互操作性测试，结果显示，分析仪均能稳定识别并准确检测，批间差异在可接受范围内，保障了临床检测的一致性与可靠性。充分证明分析仪与配套试剂在样本加样、反应过程控制、检测信号采集等关键环节协同良好，可有效实现预期检测项目的定量分析。

- 与数据交互的互操作性

本全自动精浆生化分析仪具备与数据交互的功能，以提升实验室检测流程的自动化与信息化水平。以与实验室信息系统（LIS）的连接为例，我们采用了行业通用的HL7通信协议，确保数据在传输过程中的稳定性与准确性。在硬件连接层面，通过符合相关行业标准的RJ-45接口实现物理连接，该接口具备良好的兼容性与稳定性，能够有效保障设备间的可靠连接。​

在数据发送端，分析仪将检测结果数据按照 LIS 系统可识别的特定格式进行打包处理。打包的数据中不仅包含患者的基本信息，如姓名、ID号、性别、年龄等，还涵盖样本信息，包括样本类型、采集时间等，以及详细的检测数据，如各检测项目的结果数值、单位、参考范围等。经过大量的模拟测试与实际应用验证，在多次数据发送测试中，数据发送成功率高达99%以上，充分证明了数据发送的高效性与准确性。​

在接收端，LIS系统能够实时、准确地接收分析仪发送的数据，并按照预设的规则对数据进行解析与存储。针对数据交互过程中可能出现的异常情况，如网络中断、数据格式错误、数据丢失等，分析仪与 LIS系统均配备了完善的错误提示与恢复机制。当网络中断后恢复连接时，分析仪能够自动识别并补发未成功传输的数据，确保数据的完整性，避免因网络问题导致的数据缺失影响临床诊断。​