文件编号：BON-QS-PT-102362

版本号

软件详细设计说明书

产品型号：T2xxA、T2xxB 产品名称：全自动精浆生化分析仪

编制/日期： 审核/日期： 批准/日期：

：A

Xxx有限***机构

目  录

1引言	3

1.1编写目的	3

1.2背景	3

1.3定义	3

1.4参考资料	3

2程序系统的结构	3

3. 程序（TC-001：测试控制模块）设计说明	4

3.1 程序描述	4

3.2功能	4

3.3 性能	5

3.4 输入项	5

3.5 输出项	6

3.6算法	7

3.7 流程逻辑	8

3.8 接口	9

3.9 存储分配	10

3.10 注释设计	10

3.11 限制条件	11

3.12 测试计划	11

3.13 尚未解决的问题	12

4. 其他程序设计说明	12

4.1 程序（AP-002：测试申请模块）设计说明	12

4.2 程序（QC-006：质控管理模块）设计说明	13

5. 程序（SM-001：样本管理模块）设计说明	14

6. 程序（UM-009：用户管理模块）设计说明	19

软件详细设计说明书

1引言

1.1编写目的

本文档旨在明确全自动精浆生化分析仪软件（发布版本：V1.00）的详细设计方案，包括程序结构、模块功能、算法逻辑、接口定义等内容，为软件开发人员提供编码依据，为测试人员提供测试标准，为维护人员提供维护参考，预期读者为软件开发工程师、测试工程师、设备维护工程师及项目管理人员。

1.2背景

- 待开发软件的名称：全自动精浆生化分析仪

- 开发者：开发一部

- 用户：医院检验科、生殖中心等医疗机构

1.3定义

- UI：是 Users Interface 的缩写，中文翻译——用户界面或用户接口，是软件提供的一种供用户操作的可视化的图形界面（如：Windows 窗口，Office Word界面等）；

- MFC：微软***机构开发的一种C++的图形编程框架，用于UI的开发；

- Windows注册表：Windows操作系统提供的主要用于存储配置信息的层次型数据库

- SDK：Software Development Toolkit软件开发包，通常为设备或软件厂商给第三方使用的软件开发接口

1.4参考资料

- 软件需求分析报告；

- 产品技术要求；

- YY/T 0654-2017 全自动生化分析仪

- 《HL7 卫生信息交换标准》（HL7 V2.3.1 版）

2程序系统的结构

用户通过登录进入主程序界面，相关模块关系如下图：

- 程序（TC-001：测试控制模块）设计说明

3.1 程序描述

本模块为软件核心控制模块，功能是协调仪器硬件（加样机构、反应仓、光度计）完成样本测试全流程，包括测试前状态检查、加样控制、温育监控、吸光度采集及异常处理。模块为常驻内存程序，非子程序，不可重入（同一时间仅支持 1 组测试流程，避免硬件资源冲突），无覆盖要求，采用顺序处理逻辑（按 “申请→检查→加样→温育→测光” 步骤执行）。

3.2功能

采用 IPO 图描述功能：

| 输入（Input） | 处理（Process） | 输出（Output） |
| --- | --- | --- |
| 1. 测试申请指令（来自 AP-002 模块，含项目编号、样本编号、加样量参数）2. 硬件状态信号（试剂在位、TIP 头在位、反应仓温度、比色杯在位）3. 设备故障信号（加样机构卡滞、光源异常） | 1. 解析测试申请参数，验证参数合法性（如样本量 5~40μL、试剂量 20~400μL）2. 实时采集硬件状态，判断是否满足测试条件（试剂 / TIP 头在位、反应仓温度 37±0.3℃）3. 若满足条件，向 DR-008 模块发送指令：控制加样机构加样本 / 试剂、反应仓温育、光度计采集吸光度（340~800nm 可选波长）4. 监控测试进程，记录各测光点吸光度数据（最多 36 个测光点）5. 检测到故障时，立即暂停测试，记录故障类型并触发报警 | 1. 测试进程状态（待机/运行中/完成） 2. 吸光度原始数据 3. 异常报警信息（试剂缺失、温度异常、加样故障等，含故障代码） 4. 测试完成信号 |

3.3 性能

时间特性：

测试指令响应时间≤2 秒（从接收申请到开始状态检查）；

硬件状态采集间隔≤1 秒；

吸光度采集频率：每个测光点采集时间≤100ms，36 个测光点总采集时间≤3.6 秒；

故障响应时间≤500ms（从检测到故障到暂停测试并报警）。

精度：

吸光度数据采集精度：

相对偏倚≤±5%（匹配硬件吸光度线性范围≥2.0 的要求）；

温度监控精度：反应仓温度显示值与实际值偏差≤±0.1℃（硬件偏差≤±0.3℃）；

加样参数控制精度：

与设定值偏差≤±2%（匹配硬件加样准确度误差≤±5% 的要求）。

灵活性：支持动态调整测光点数量（1~36 个）、波长选择（340nm~800nm），适配不同测试项目需求。

3.4 输入项

| 输入项名称 | 标识 | 数据类型 | 格式 | 有效范围 | 输入方式 | 频度 | 来源 | 安全保密条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试申请指令 | TC-001-IN-01 | 结构体 | 项目编号（字符串）+样本编号（字符串）+样本量（float）+试剂量（float） | 项目编号：001~999；样本量：5~40μL；试剂量：20~400μL | 模块间消息队列 | 按需（测试申请时） | AP-002模块 | 无（内部数据交互） |
| 试剂在位信号 | TC-001-IN-02 | 布尔型 | 0 = 不在位，1 = 在位 | 0/1 | 硬件 IO 中断 | 实时（间隔 1 秒） | 试剂仓传感器 | 无 |
| 反应仓温度信号 | TC-001-IN-03 | 浮点型 | 保留 1 位小数 | 10~40℃ | 模拟量采集 | 实时（间隔 1 秒） | 反应仓温度传感器 | 无 |
| TIP 头在位信号 | TC-001-IN-04 | 布尔型 | 0 = 不在位，1 = 在位 | 0/1 | 硬件 IO 中断 | 实时（间隔 1 秒） | TIP 头仓传感器 | 无 |
| 加样故障信号 | TC-001-IN-05 | 枚举型 | 0 = 无故障，1 = 卡滞，2 = 漏加 | 0/1/2 | 硬件 IO 中断 | 故障时触发 | 加样机构传感器 | 无 |

3.5 输出项

| 输出项名称 | 标识 | 数据类型 | 格式 | 有效范围 | 输出方式 | 频度 | 输出媒体 | 安全保密条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试进程状态 | TC-001-OUT-01 | 枚举型 | 0 = 待机，1 = 准备中，2 = 加样中，3 = 温育中，4 = 测光中，5 = 完成 | 0~5 | 共享内存 | 状态变化时 | 控制终端显示屏 | 无 |
| 吸光度数据 | TC-001-OUT-02 | 浮点数组 | 每个元素保留 4 位小数 | 0~2.0 | 消息队列 | 每个测光点采集后 | 内存缓冲区 | 无（内部数据交互） |
| 异常报警信息 | TC-001-OUT-03 | 结构体 | 故障代码（int）+ 故障描述（字符串） | 故障代码：1001~1005（对应试剂缺失、温度异常等） | 弹窗 + 声音提示 | 故障时触发 | 控制终端显示屏 + 扬声器 | 无 |
| 测试完成信号 | TC-001-OUT-04 | 布尔型 | 0 = 未完成，1 = 完成 | 0/1 | 信号量 | 测试结束时 | 内存信号量 | 无（内部数据交互） |

3.6算法

3.6.1测试流程控制算法：

开始

- 接收测试申请指令（TC-001-IN-01）

2. 验证申请参数：若样本量/试剂量超出范围，输出报警（故障代码1001），返回待机；若参数合法，进入步骤3

3. 检查硬件状态：

a. 若试剂/TIP头不在位（TC-001-IN-02/04=0），输出报警（故障代码1002），返回待机；

b. 若反应仓温度≠37±0.3℃（TC-001-IN-03），输出报警（故障代码1003），触发硬件控温，直至温度达标；

4. 发送加样指令至DR-008模块，控制加样机构加样本/试剂，进入“加样中”状态

5. 加样完成后，发送温育指令，控制反应仓维持37℃，进入“温育中”状态（温育时间按项目参数设定）

6. 温育完成后，发送测光指令，控制光度计采集各测光点吸光度（按项目设定波长），进入“测光中”状态

7. 测光完成后，输出吸光度数据（TC-001-OUT-02）和测试完成信号（TC-001-OUT-04），进入“完成”状态

- 结束

- 3.6.2 异常处理算法：

若测试过程中检测到故障（如 TC-001-IN-05=1），立即执行：

  - 发送暂停指令至 DR-008 模块，停止硬件动作；

  - 记录故障发生时的进程状态（如 “加样中”）和吸光度数据（已采集部分）；

  - 输出对应故障报警（如加样卡滞对应故障代码 1004）；

  - 等待用户干预（排除故障后，可选择重启测试或取消测试）。

3.7 流程逻辑

采用流程图描述核心逻辑：

flowchart TD S[开始] --> A[接收测试申请] A --> B{参数合法？} B -- 否 --> C[输出报警（1001）→待机] B -- 是 --> D{试剂/TIP头在位？} D -- 否 --> E[输出报警（1002）→待机] D -- 是 --> F{反应仓温度37±0.3℃？} F -- 否 --> G[输出报警（1003）→控温达标] G --> F F -- 是 --> H[加样中→发送加样指令] H --> I{加样故障？} I -- 是 --> J[输出报警（1004）→暂停] I -- 否 --> K[温育中→发送温育指令] K --> L{温育完成？} L -- 否 --> K L -- 是 --> M[测光中→发送测光指令] M --> N{测光故障？} N -- 是 --> O[输出报警（1005）→暂停] N -- 否 --> P[输出吸光度+完成信号→完成状态] P --> Q[结束]

3.8 接口

- 3.8.1模块层次接口：

- 上层模块：全自动精浆生化分析仪软件主程序（V1.00），接收主程序的初始化指令和资源分配指令；

- 下层模块：设备驱动模块（DR-008），通过 API 调用（如 Drv_SendCmd (cmd, param)）发送硬件控制指令，通过 Drv_GetStatus () 获取硬件状态；

- 关联模块：测试申请模块（AP-002）通过共享内存传递测试参数，结果查询模块（RS-003）通过消息队列接收吸光度数据。

- 3.8.2数据结构接口：

- 测试申请参数结构体：

typedef struct { char projectId[10]; // 项目编号 char sampleId[20]; // 样本编号 float sampleVol; // 样本量（μL） float reagentVol; // 试剂量（μL） int waveLen; // 检测波长（nm） int pointNum; // 测光点数量 } TestApplyParam;

- 吸光度数据结构体：

typedef struct { char sampleId[20]; // 样本编号 float absorbance[36];// 吸光度数组（最多36个测光点） int validPointNum; // 有效测光点数量 long long collectTime;// 采集时间戳（毫秒） } AbsData;

3.9 存储分配

| 存储区域 | 大小 | 用途 | 访问方式 | 生命周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 共享内存区 1 | 1KB | 存储 TestApplyParam 结构体（测试申请参数） | 读写 | 测试期间（从申请到完成） |
| 环形缓冲区 | 512KB | 缓存 AbsData 结构体（吸光度数据），每个结构体占 164 字节（20+36*4+4+8），可存储 3120 组数据 | 读写 | 软件运行期间（满时覆盖 oldest 数据） |
| 状态变量区 | 256B | 存储测试进程状态（枚举值）、故障代码（int）、硬件状态标志（布尔型数组） | 读写 | 软件运行期间 |
| 配置参数区 | 512B | 存储默认测试参数（如默认波长 546nm、默认测光点 36 个） | 只读（初始化时写入） | 软件运行期间 |

3.10 注释设计

模块首部注释：

* 模块名称：测试控制模块（TC-001） * 功能描述：协调硬件完成样本测试全流程，包括状态检查、加样、温育、测光及异常处理 * 依赖模块：设备驱动模块（DR-008）、测试申请模块（AP-002） * 接口说明：提供TestCtrl_Init()初始化接口、TestCtrl_Start()启动接口、TestCtrl_Pause()暂停接口 *****************************************************************************/

分枝点注释（如状态检查处）：

// 分枝点：反应仓温度检查 // 若温度低于36.7℃，触发硬件加热；若高于37.3℃，触发硬件降温；直至温度达标 if (temp < 36.7) { Drv_SendCmd(CMD_HEAT, 1); // 启动加热 } else if (temp > 37.3) { Drv_SendCmd(CMD_COOL, 1); // 启动降温 }

变量注释：

float m_reactionTemp; // 反应仓实时温度，单位℃，取值范围10~40℃，精度0.1℃ bool m_reagentInPlace; // 试剂在位标志，true=在位，false=不在位，用于测试前检查 AbsData m_absBuffer[3120]; // 吸光度数据缓冲区，环形存储，满时覆盖 oldest 数据

3.11 限制条件

资源限制：同一时间仅支持 1 组测试流程，不可并行执行多组测试（避免加样机构、反应仓等硬件资源冲突）；

依赖限制：依赖设备驱动模块（DR-008）的正常运行，驱动初始化失败会导致本模块无法控制硬件；

环境限制：控制终端操作系统需为 Windows 10，硬件配置需满足 Intel (R) N100 CPU+≥8GB 内存，否则可能出现响应延迟；

操作限制：测试过程中不可修改测试参数（如样本量、波长），需暂停测试后重新申请。

3.12 测试计划

测试技术要求：

功能测试：验证正常测试流程、异常场景（试剂缺失、温度异常）的处理逻辑；

性能测试：测试指令响应时间、吸光度采集频率、故障响应时间；

兼容性测试：验证与 T2xxA/B 硬件的适配性，与 Windows 10 的兼容性。

输入数据：

正常数据：项目编号 001（ALT）、样本编号 S202X0718001、样本量 10μL、试剂量 150μL、波长 546nm、测光点 36 个；

异常数据：样本量 45μL（超范围）、试剂在位信号 0（缺失）、反应仓温度 35℃（异常）。

预期结果：

正常数据：模块按流程完成加样→温育→测光，输出吸光度数据（范围 0~2.0），无报警；

异常数据：超范围参数触发报警 1001，试剂缺失触发报警 1002，温度异常触发报警 1003 并控温。

进度安排：

第 1 天：功能测试（正常场景）；

第 2 天：功能测试（异常场景）+ 性能测试；

第 3 天：兼容性测试 + 问题修复验证。

人员与设备：

人员：测试工程师 2 名（1 人执行测试，1 人记录结果）；

设备：T2xxA/B 分析仪 1 台、控制终端（Intel N100+8GB+Win10）1 台、模拟故障的硬件调试工具 1 套。

驱动与桩模块：使用正式设备驱动（DR-008 V1.00），为未完成的 RS-003 模块编写桩模块（接收吸光度数据并打印）。

3.13 尚未解决的问题

当前模块仅支持单通道测试流程，若后续硬件升级为多通道（如同时处理 2 组样本），需优化流程控制算法以支持并行测试，目前暂未实现多通道适配逻辑，待硬件方案确定后补充开发。

4. 其他程序设计说明

4.1 程序（AP-002：测试申请模块）设计说明

4.1.1 程序描述

本模块用于接收用户的测试申请操作，支持普通测试、定标测试、质控测试三类申请，提供参数输入与验证功能。模块为非常驻内存程序（仅用户操作时加载），非子程序，可重入（支持多用户同时查看申请界面，仅操作时锁定资源）。

4.1.2 功能（IPO 图）

| 输入 | 处理 | 输出 |
| --- | --- | --- |
| 1. 用户操作（选择测试类型、输入样本信息、勾选项目）2. 项目列表数据（来自 PM-004 模块） | 1. 展示测试类型选项（普通 / 定标 / 质控）及项目列表（含组合项目）2. 验证用户输入（如样本编号非空、项目选择非空）3. 封装测试申请参数（调用 PM-004 获取项目的加样量、波长等默认参数）4. 发送申请参数至 TC-001 模块 | 1. 测试申请界面（含项目列表、输入框）2. 输入验证结果（如 “样本编号不能为空” 提示）3. 申请成功 / 失败信号（反馈给用户）4. 封装后的 TestApplyParam 结构体（发送至 TC-001） |

4.1.3 关键算法与接口

项目选择算法：用户勾选组合项目时，自动关联该组合下的所有普通项目（如 ZN、FRU、NAG），避免重复选择；

接口：与 PM-004 模块通过 API（PM_GetProjectParam (projectId)）获取项目默认参数，与 TC-001 模块通过共享内存传递 TestApplyParam 结构体。

4.2 程序（QC-006：质控管理模块）设计说明

4.2.1 程序描述

本模块实现质控数据的采集、分析与监控，支持 Westguard 多规则判断，生成 L-J 质控图和累积和质控图。模块为常驻内存程序，非子程序，不可重入（质控分析需独占数据资源）。

4.2.2 功能（核心算法）

Westguard 多规则判断算法：

1. 计算质控品测试结果的均值（μ）和标准差（SD）； 2. 首先判断12S规则：若结果落在μ±2SD外，触发警告，继续判断其他规则； 3. 若触发13S（μ±3SD外）、22S（连续2点μ±2SD外）、R4S（连续2点差>4SD）、41S（连续4点μ±1SD外）、10X（连续10点μ同侧），判定为失控，输出失控报警； 4. 若仅触发12S，判定为警告，提示用户关注后续结果。

质控图生成算法：L-J 质控图以结果值为纵轴（标注 μ、±1SD、±2SD、±3SD），测试次数为横轴，实时绘制结果点并连接；累积和质控图以累积和（Σ(结果 -μ)）为纵轴，测试次数为横轴，标注控制限 h。

4.2.3 接口

与 TC-001 模块通过消息队列接收质控品吸光度数据，与 RS-003 模块通过共享内存传递质控结果（失控 / 在控状态、质控图数据），与用户界面通过弹窗输出失控报警。

5. 程序（SM-001：样本管理模块）设计说明

5.1 程序描述

本模块为临床样本全生命周期管理核心模块，负责样本信息的录入、核对、状态跟踪、归档及查询，确保样本与测试结果的唯一关联。模块为常驻内存程序，非子程序，可重入（支持多操作员同时查询样本信息，写入操作时通过锁机制避免冲突），无覆盖要求，采用 “录入 - 校验 - 流转 - 归档” 的顺序处理逻辑，适配 T2xxA/B 对精浆样本的检测场景（需记录样本类型、送检科室、临床诊断等关键信息）。

5.2 功能（IPO 图）

| 输入（Input） | 处理（Process） | 输出（Output） |
| --- | --- | --- |
| 1. 样本信息录入数据（姓名、性别、年龄、门诊 / 住院号、送检科室、样本类型（精浆）、送检时间、临床诊断）2. 样本条码扫描数据（外部条码或系统生成条码）3. 样本状态变更指令（待检测 / 检测中 / 已完成 / 归档 / 废弃）4. 样本查询条件（条码、姓名、送检时间） | 1. 样本信息校验：验证必填项（姓名、样本类型、送检时间）非空，门诊 / 住院号格式合法性（如门诊号为 “字母 + 6 位数字”）2. 唯一性校验：通过 “条码 + 样本类型” 或 “门诊 / 住院号 + 送检时间” 避免重复录入3. 状态流转控制：按 “待检测→检测中（关联 TC-001 测试指令）→已完成（关联 RS-003 结果）→归档” 更新状态，废弃样本需记录原因4. 数据存储与查询：按查询条件检索样本信息，支持模糊查询（如姓名首字） | 1. 样本信息列表（含条码、姓名、状态、送检时间）2. 录入校验结果（如 “门诊号格式错误”“样本已存在” 提示）3. 样本状态标识（界面颜色区分：待检测 - 蓝色 / 检测中 - 黄色 / 已完成 - 绿色 / 废弃 - 红色）4. 样本归档文件（Excel 格式，含全量信息）5. 查询结果集（支持导出 / 打印） |

5.3 性能

响应时间：

样本信息录入校验时间≤500ms；

样本查询（单条件 / 多条件组合）响应时间≤1 秒；

状态变更指令处理时间≤300ms。

数据容量：支持存储≥10 万条样本信息，归档文件单个最大≤100MB（含 1 万条记录）。

稳定性：连续 24 小时接收样本录入（≥500 条 / 天）无数据丢失或卡顿。

5.4 输入项

| 输入项名称 | 标识 | 数据类型 | 格式 | 有效范围 | 输入方式 | 频度 | 来源 | 安全保密条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样本基础信息 | SM-001-IN-01 | 结构体 | 姓名（字符串）+ 门诊号（字符串）+ 样本类型（枚举）+ 送检时间（时间戳） | 姓名≤20 字；门诊号：A-Z+6 位数字；样本类型：精浆；时间：当前 ±1 天 | 手动录入 / 条码扫描 | 样本接收时（按需） | 操作员 | 加密存储（姓名 / 门诊号脱敏） |
| 样本条码数据 | SM-001-IN-02 | 字符串 | 12 位数字（如 202X07180001） | 唯一不重复 | 条码扫描枪 | 样本接收时（按需） | 外部条码 / 系统生成 | 无（内部标识） |
| 状态变更指令 | SM-001-IN-03 | 枚举 | 0 = 待检测，1 = 检测中，2 = 已完成，3 = 归档，4 = 废弃 | 0-4 | 下拉选择 | 测试进程中（按需） | 操作员 / TC-001 模块 | 无 |
| 样本查询条件 | SM-001-IN-04 | 结构体 | 查询类型（条码 / 姓名 / 时间）+ 关键词（字符串） | 关键词≤50 字符；时间范围≤3 个月 | 手动输入 / 选择 | 结果追溯时（按需） | 操作员 | 无 |

5.5 输出项

| 输出项名称 | 标识 | 数据类型 | 格式 | 有效范围 | 输出方式 | 频度 | 输出媒体 | 安全保密条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样本信息列表 | SM-001-OUT-01 | 列表 | 条码 + 姓名 + 状态 + 送检科室 + 时间 | 单页显示≤50 条 | 界面渲染 | 模块加载 / 查询时 | 控制终端显示屏 | 姓名 / 门诊号脱敏显示 |
| 录入校验提示 | SM-001-OUT-02 | 字符串 | “[错误类型]：具体描述”（如 “重复录入：该条码样本已存在”） | 提示文本≤100 字 | 弹窗 / 红色标注 | 录入错误时 | 控制终端显示屏 | 无 |
| 样本归档文件 | SM-001-OUT-03 | Excel 文件 | 含样本全量字段（条码、姓名、结果 ID 等） | 单个文件≤100MB | 文件导出 | 归档操作时 | 控制终端本地 / U 盘 | 加密导出（需密码解压） |
| 查询结果集 | SM-001-OUT-04 | 列表 | 同 SM-001-OUT-01 | 结果数≤1000 条 | 界面渲染 / 打印 | 查询操作时 | 控制终端显示屏 / 打印机 | 姓名 / 门诊号脱敏显示 |

5.6 算法

样本唯一性校验算法：

plaintext

输入：待录入样本的“条码（B）”或“门诊号（P）+送检时间（T）”

步骤1：查询样本数据库，判断是否存在“条码=B”的记录；

步骤2：若步骤1无结果，判断是否存在“门诊号=P 且 送检时间=T±1小时”的记录；

步骤3：若步骤1/2存在匹配记录，返回“重复录入”错误；否则返回“校验通过”。

样本状态流转算法：

plaintext

输入：当前状态（S）、目标状态（T）、操作权限（R）

规则：

- 待检测（0）→ 检测中（1）：需操作员权限（R≥1），且关联TC-001测试指令；

- 检测中（1）→ 已完成（2）：需TC-001发送“测试完成”信号，自动触发；

- 已完成（2）→ 归档（3）：需审核员权限（R≥2），手动确认；

- 任意状态→废弃（4）：需管理员权限（R≥3），且必填废弃原因（如“样本污染”）；

输出：状态更新结果（成功/失败+原因）。

5.7存储分配

| 存储区域 | 大小 | 用途 | 访问方式 | 生命周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 样本数据库 | 1GB | 存储 SampleInfo 结构体（≥10 万条） | 读写（SQL 语句） | 软件运行期间（永久存储） |
| 缓存区 | 64KB | 临时存储待校验 / 待更新的样本信息 | 读写 | 操作期间（完成后释放） |
| 查询结果缓存区 | 256KB | 缓存当前查询结果集（≤1000 条记录） | 只读 | 查询会话期间（关闭后释放） |
| 归档文件存储区 | 10GB | 存储 Excel 格式归档文件（单个≤100MB） | 读写 | 永久存储（手动删除） |

5.8 限制条件

数据限制：样本条码需为 12 位数字，不支持字母或特殊字符；

权限限制：仅管理员（R≥3）可删除样本记录，其他角色仅可查询 / 修改状态；

存储限制：归档文件超过 10GB 时需手动清理，否则可能导致存储溢出；

交互限制：样本状态为 “已完成” 后，不可修改基础信息（如姓名、门诊号），需废弃后重新录入。

5.9测试计划

| 测试类型 | 测试内容 | 输入数据 | 预期结果 | 进度安排 | 负责人员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能测试（正常） | 样本录入→状态流转→查询→归档 | 姓名 “张三”，门诊号 “A123456”，样本类型 “精浆”，送检时间 “202X-0718 09:00” | 录入成功（状态 0）→关联测试后变 1→结果完成后变 2→审核后变 3→归档文件正常生成 | 第 1 天上午 | 测试工程师1 |
| 功能测试（异常） | 重复录入、权限不足、必填项缺失 | 重复条码 “202X07180001”；操作员尝试归档（R=1）；未填 “送检科室” | 重复录入提示；权限不足提示；必填项缺失提示 | 第 1 天下午 | 测试工程师1 |
| 性能测试 | 1 万条样本查询、连续 500 条录入 | 查询条件 “202X-07”；500 条不同样本信息 | 查询响应≤1 秒；录入无卡顿 / 数据丢失 | 第 2 天上午 | 测试工程师 2 |
| 安全测试 | 敏感信息脱敏、归档文件加密 | 查看样本列表；导出归档文件 | 姓名显示 “张 *”，门诊号显示 “A12****”；导出需输入密码 | 第 2 天下午 | 测试工程师 2 |

测试设备：控制终端（Intel N100+8GB+Win10）、条码扫描枪、样本数据库。

5.13 尚未解决的问题

暂不支持样本信息的批量导入（如 Excel 批量上传），仅支持单条录入 / 扫描，后续需开发批量导入功能以适配大样本量实验室场景；

样本状态变更无操作日志记录，无法追溯 “谁在何时修改了状态”，需补充日志模块关联开发。

6. 程序（UM-009：用户管理模块）设计说明

6.1 程序描述

本模块为软件权限控制核心模块，负责用户账户的创建、修改、删除、登录验证及角色权限分配（基于 RBAC 模型），确保不同操作员仅能执行权限范围内的操作（如普通操作员不可修改定标参数）。模块为常驻内存程序，非子程序，可重入（支持多用户同时登录，权限独立校验），无覆盖要求，采用 “登录→权限校验→操作控制→登出” 的顺序处理逻辑，适配医疗机构的分级管理需求。

6.2 功能（IPO 图）

| 输入（Input） | 处理（Process） | 输出（Output） |
| --- | --- | --- |
| 1. 管理员操作指令（创建 / 修改 / 删除用户、分配角色（超级管理员 / 审核员 / 操作员 / 维修员））2. 用户登录数据（账号、密码）3. 用户操作请求（如 “修改项目参数”“归档样本”）4. 密码重置请求（用户名 + 验证码） | 1. 用户账户管理：- 校验管理员权限（仅超级管理员可创建 / 删除用户）- 密码加密存储（SHA-256 算法，不存储明文）- 角色分配：绑定预设权限集（如操作员：测试申请 / 结果查询；审核员：样本归档 / 结果审核）2. 登录验证：- 校验账号存在性 + 密码正确性- 锁定机制：连续 3 次密码错误锁定账户 1 小时3. 权限控制：- 接收操作请求→校验用户角色权限- 允许 / 拒绝操作→记录操作日志4. 密码重置：验证用户名 + 发送验证码（邮件 / 短信）→重置密码 | 1. 用户列表（含账号、角色、状态（启用 / 禁用）、最后登录时间）2. 登录结果（成功 / 失败 + 原因，如 “密码错误”“账户锁定”）3. 权限校验结果（允许操作 /“权限不足” 提示）4. 操作日志（含操作用户、时间、操作内容、结果）5. 密码重置通知（验证码 / 重置成功提示） |

6.3 性能

响应时间：

登录验证时间≤500ms；

用户操作权限校验时间≤200ms；

账户创建 / 修改 / 删除操作时间≤1 秒；

安全性：密码加密强度符合 SHA-256 标准，无明文存储；账户锁定机制有效（连续 3 次错误锁定 1 小时）；

容量：支持创建≥50 个用户账户，每个用户≥1000 条操作日志存储。

6.4 输入项

| 输入项名称 | 标识 | 数据类型 | 格式 | 有效范围 | 输入方式 | 频度 | 来源 | 安全保密条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 管理员账户操作指令 | UM-009-IN-01 | 结构体 | 操作类型（创建 / 修改 / 删除）+ 目标账号 + 角色（0 = 超级管理员，1 = 审核员，2 = 操作员，3 = 维修员） | 角色：0-3；账号：6-20 位字母数字组合 | 管理员界面操作 | 账户管理时（按需） | 超级管理员 | 需验证管理员密码 |
| 用户登录数据 | UM-009-IN-02 | 结构体 | 账号（字符串）+ 密码（字符串）+ 验证码（可选） | 密码：≥8 位（含字母 + 数字 + 特殊字符） | 登录界面输入 | 用户登录时 | 普通用户 / 管理员 | 密码加密传输（HTTPS） |
| 操作请求 | UM-009-IN-03 | 结构体 | 操作用户账号 + 操作代码（如 “PM_MODIFY = 修改项目”） | 操作代码匹配预设列表（如 PM_MODIFY/QC_ALARM） | 系统内部调用 | 用户执行操作时 | 所有用户 | 无 |
| 密码重置请求 | UM-009-IN-04 | 结构体 | 用户名 + 验证码（字符串）+ 新密码（字符串） | 新密码：≥8 位（含字母 + 数字 + 特殊字符） | 重置界面输入 | 密码遗忘时 | 普通用户 / 管理员 | 验证码有效期≤15 分钟 |

6.5 输出项

| 输出项名称 | 标识 | 数据类型 | 格式 | 有效范围 | 输出方式 | 频度 | 输出媒体 | 安全保密条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 用户列表 | UM-009-OUT-01 | 列表 | 账号 + 角色 + 状态（0 = 启用，1 = 禁用）+ 最后登录时间 | 单页≤20 条 | 界面渲染 | 管理员查看时 | 控制终端显示屏 | 仅超级管理员可见 |
| 登录结果 | UM-009-OUT-02 | 结构体 | 状态（0 = 成功，1 = 失败）+ 原因（字符串）+ 权限标识（int） | 权限标识：0-3（对应角色） | 界面提示 | 用户登录时 | 控制终端显示屏 | 失败原因不泄露敏感信息（如不区分 “账号不存在” 和 “密码错误”） |
| 权限校验结果 | UM-009-OUT-03 | 布尔型 + 字符串 | 0 = 拒绝（含 “权限不足” 提示），1 = 允许 | 提示文本≤50 字 | 界面提示 / 内部信号 | 用户执行操作时 | 控制终端显示屏 / 系统内部 | 无 |
| 操作日志 | UM-009-OUT-04 | 列表 | 操作用户 + 操作时间 + 操作代码 + 结果（成功 / 失败） | 单页≤50 条 | 界面渲染 / 导出 | 管理员查询时 | 控制终端显示屏 / 打印机 | 仅超级管理员可导出 |
| 密码重置通知 | UM-009-OUT-05 | 字符串 | “验证码已发送至 XXX”/“密码重置成功” | 文本≤100 字 | 界面提示 | 密码重置时 | 控制终端显示屏 | 验证码不显示明文 |

6.6 算法

6.6.1 密码加密算法（SHA-256）

plaintext

输入：用户输入明文密码（P）、系统盐值（S，固定16位随机字符串，软件安装时生成）

步骤1：拼接字符串：T = P + S；

步骤2：对T执行SHA-256哈希运算，得到256位哈希值；

步骤3：将哈希值转换为64位十六进制字符串，作为存储的加密密码（C）；

输出：C（存储于用户数据库，登录时校验）。

7.6.2 角色权限校验算法（RBAC）

plaintext

输入：操作用户角色（R）、操作代码（O）、预设权限映射表（M：角色→允许的操作代码列表）

步骤1：查询映射表M，获取角色R对应的允许操作列表L；

步骤2：判断操作代码O是否在列表L中：

- 是：返回“允许操作”（1）；

- 否：返回“权限不足”（0）+提示；

输出：校验结果。

预设权限映射表（M）：

| 角色（R） | 允许操作代码列表（L） |
| --- | --- |
| 超级管理员（0） | 所有操作（用户管理、项目修改、定标、质控、样本归档、日志导出） |
| 审核员（1） | 样本归档、结果审核、质控报告查看、操作日志查看 |
| 操作员（2） | 样本录入、测试申请、结果查询、日常维护（如更换打印纸） |
| 维修员（3） | 设备维护（如清洁反应仓、更换灯泡）、故障排查、维护日志记录 |