稳定性研究资料

1.货架有效期

我司申请注册产品为大件体外诊断设备，货架有效期不适用。

2.使用稳定性

2.1产品有效期研究

产品依据《有源医疗器械使用期限技术审查指导原则》，对BEION T200A、BEION T200B的全自动精浆生化分析仪的使用期限进行分析评价，初步确定仪器设计寿命为8年，见CH3.7.1 BEION T200全自动精浆生化分析仪使用期限分析评价报告。

2.2 产品稳定性测试

全自动精浆生化分析仪试产样机配合精浆锌/精浆果糖/精浆柠檬酸/精浆中性α-葡萄糖苷酶检测试剂盒（比色法）在2025-03-10至2025-04-20期间进行精密度测试， 测试期间，产品无故障， 软件无报错，流程顺畅，可判定产品使用稳定。

4.运输稳定性

（1）运输稳定性

根据GB/T 14710-2009的要求，对产品工作环境及运输存贮环境进行了试验，试验结果符合要求，见注册检验报告；下表是产品的工作环境、运输及贮存条件：

| 试验项 目 | 试 验 要 求 |  |  |  | 检 测 项 目 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 持续时间h | 恢复时间h | 通电状态 | 试验条件 | 初始检测 | 中间检测 | 最后检测 | 电源电压 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | a.c. -10% | a.c. 10% |  |
| 常温试验 | － | － | 实验时通电 | 基准试验条件 | 全性能 | － | － | a.c.220V |  | 通电 |
| 额定工作低温试验 | 1 | － | 实验时通电 | 10℃ | － | － | 2.13.1、2.13.2 | √ | － | 通电 |
| 低温贮存试验 | 4 | 4 | 实验后通电 | -40℃ | － | － | 2.13.1、2.13.2 | a.c.220V |  |  |
| 额定工作高温试验 | 1 | 4 | 实验时通电 | 30℃ | ─ | 2.13.1、2.13.2 | ─ | ─ | √ | 通电 |
| 运行试验 | 4 | － | 实验时通电 | 30℃ | ─ | ─ | 2.13.1、2.13.2 | ─ | √ | 通电 |
| 高温贮存试验 | 4 | 4 | 实验后通电 | 55℃ | ─ | ─ | 2.13.1、2.13.2 | a.c.220V |  |  |
| 额定工作湿热试验 | 4 | ─ | 实验时通电 | 温度30℃ | ─ | ─ | 2.13.1、2.13.2 | a.c.220V |  | 通电 |
|  |  |  |  | 相对湿度85% |  |  |  |  |  |  |
| 湿热贮存试验 | 48 | 24 | 实验后通电 | 温度40℃ | ─ | ─ | 2.13.1、2.13.2 | a.c.220V |  |  |
|  |  |  |  | 相对湿度93% |  |  |  |  |  |  |
| 振动试验 | ─ |  | 实验后通电 | 频率:5Hz～20Hz～5Hz,振幅值0.15mm,扫频循环次数:10次,≤1倍频程/分,非工作状态,垂直 | ─ | ─ | 2.9、 2.13.1、2.13.2 | a.c.220V |  |  |
| 碰撞试验 | ─ |  | 实验后通电 | 加速度50m/s2,脉冲持续时间11±2ms,碰撞次数1000次,脉冲重复频率1.0Hz~1.7Hz,脉冲波形：半个正弦波,非工作状态,垂直 | ─ | ─ | 2.9、 2.13.1、2.13.2 | a.c.220V |  |  |
| 运输试验 | ─ |  | 实验后通电 | 基准试验条件 | ─ | ─ | 全性能 | a.c.220V |  |  |

本设***机构检验报告，见附件检测报告，编号：CHTE25070217（SHT2507054304E）北昂 全自动精浆生化分析仪 14710 。